Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia – dotyczy zakupu urządzenia badawczego do pomiarów ścieralności typu trzpień-tarcza

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia badawczego do pomiarów ścieralności typu trzpień – tarcza w związku z realizacją projektu „Wytwarzanie stali o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych" nr WND-POIG.01.01.02-14-100/09.

- Urządzenie powinno spełniać następujące wymagania oraz parametry techniczne:

Tester powinien mierzyć:

- siłę tarcia w zakresie 0-100N,

- zużycia węzła tarcia w zakresie od 0 do min. 2 mm,

- temperaturę węzła tarcia w zakresie 0 - 300°C.

Urządzenie powinno umożliwiać:

- wykonanie prób na trzpieniach o średnicy od 4 do 8 mm (skok średnic co 2 mm),

-  kulkach o średnicy 4 do 10 mm (skok średnic co 2mm),

- na wrzecionie testera powinna być możliwość mocowania próbek w postaci tarcz o średnicach 25 do 40 mm (skok średnic co 5mm),

Urządzenie powinno umożliwiać

- sterowanie prędkością obrotową wrzeciona,

- sterowanie czasem trwania próby lub drogą tarcia,

- pomiar, rejestrację i archiwizację wielkości charakteryzujące proces tarcia (siłę tarcia,            zużycie liniowe, drogę tarcia, temperaturę węzła, czas trwania próby) i ich przetwarzanie w formie raportów.

Przebiegi mierzonych wartości powinny być wyświetlane na bieżąco na ekranie monitora, a po zakończeniu biegu badawczego archiwizowane na dysku komputera. Silnik napędowy urządzenia powinien być automatycznie zatrzymywany po upłynięciu zadanego czasu, albo po osiągnięciu zadanej drogi tarcia. Po badaniach musi być możliwość wydrukowania raportu przedstawiającego wykresy zmian poszczególnych wielkości w funkcji czasu lub drogi tarcia.

2. Pozostałe informacje:

  - Adres dostarczenia urządzenia

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 02-524 Warszawa w budynku „Starej Kotłowni” ul. Narbutta 85 wraz z rozładowaniem i wniesieniem oraz na miejscu zainstalowanie, uruchomienie i przetestowanie.

  - Termin wykonania zamówienia:

100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Zakup będzie realizowany w 2013 r.

  - Urządzenie powinno być produktem wysokiej jakości, fabrycznie nowym, nieużywanym, wolnym od wad materiałowych i prawnych.

  - Procedura odbioru przedmiotu zamówienia:

Wykonanie prób kontrolnych:

- wykonanie dwóch 5 minutowych prób statycznych z prędkością 50 i 200 obr/min.

- wykonanie dwóch 5 minutowych prób tarcia z prędkością 50 i 200 obr/min.

- wykonanie pomiaru siły tarcia w próbie statycznej.

  - Gwarancja i serwis:

    - Gwarantem jest Wykonawca. Warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie mogą być gorsze od gwarancji udzielanej przez producenta urządzeń oraz powinny uwzględniać warunki gwarancji określonych przez Zamawiającego.

    - Wykonawca udzieli  min. 12 miesięcznej gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru.

    - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej obsługi serwisowej oraz bezpłatnego usunięcia wszelkich zgłoszonych usterek oraz wad leżących po stronie Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia; gwarancja powinna obejmować wszystkie elementy urządzenia badawczego do pomiarów ścieralności typu trzpień-tarcza.

    - W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak jak 21 dni roboczych.

  - Wynagrodzenie:

    - Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne w terminie 30 dni po dostawie przedmiotu zamówienia na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

    - Wynagrodzenie brutto zawiera w szczególności koszty: opakowania, transportu i ubezpieczenia z i do miejsca przeznaczenia (adres Zamawiającego), rozładunku, wniesienia, instalacji, montażu, uruchomienia, przygotowania testów odbiorczych, przetestowania dostarczonego urządzenia z wynikiem pozytywnym uznanym przez Zamawiającego, przeszkolenia z zakresu obsługi, a także koszty gwarancji, rękojmi. Cena brutto winna być ceną łączną.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.