Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia na precyzyjną przecinarkę tarczową z zestawem ściernic                                      i uniwersalnym uchwytem do próbek – szt. 1 w związku z realizacją projektu „Wytwarzanie stali                     o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych" numer                                            WND-POIG.01.01.02-14-100/09.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  - Przecinarka powinna umożliwić cięcie próbek okrągłych o średnicy od 3 mm (lub mniejszych) do 50 mm (lub większych).

  - Przecinarka powinna posiadać automatyczny posuw przynajmniej w dwóch osiach - wzdłużnej (równoległej do płaszczyzny tarczy tnącej i podłoża) i poprzecznej (prostopadłej do płaszczyzny tarczy tnącej):
- posuw w osi wzdłużnej powinien wynosić 100 mm lub więcej, a precyzja posuwu nie powinna być gorsza niż 0,1 mm.
- posuw w osi poprzecznej powinien wynosić 50 mm lub więcej, a precyzja posuwu nie powinna być gorsza niż 0,01 mm.

  - Przecinarka powinna umożliwiać zastosowanie ściernicy o średnicy od 100 mm (lub mniejszej) do 150 mm (lub większej) ze standardowym mocowaniem o średnicy 12,7 mm.

  - Prędkość obrotowa ściernicy powinna być regulowana i wynosić od 500 (lub mniej) do 3000 (lub więcej) obrotów/minutę.

  - Przecinarka powinna być dostarczona wraz z następującymi ściernicami współpracującymi                          z zamawianą przecinarką:
- ściernica do precyzyjnego cięcia twardych stali z ziarnami ściernymi azotku boru (CBN)                      o średnicy nie mniejszej niż 125mm i grubości nie większej niż 0,6mm,
- zestawem minimum 5 ściernic korundowych do cięci stali miękkich i średnio twardych,                      o średnicy nie mniejszej niż 150mm i grubości nie większej niż 0,75mm
- zestawem minimum 5 ściernic korundowych do cięci stali średnio twardych i twardych,                     o średnicy nie mniejszej niż 150mm i grubości nie większej niż 0,75mm
- ściernica garncowa do szlifowania stali średnio twardych i twardych o średnicy nie mniejszej niż 100mm.

  - Przecinarka powinna być wyposażona w układ chłodzenia z zamkniętym obiegiem chłodziwa.

  - Przecinarka powinna umożliwiać cięcie seryjne realizowane poprzez automatyczny, równoległy przesuw ściernicy. Minimalna ilość cięć realizowanych w jednym programie powinna wynosić nie mniej niż 10.

  - Przecinarka powinna umożliwiać szlifowanie próbek od czoła poprzez usunięcie zadanej warstwy materiału.

  - Prędkość posuwu przecinarki wzdłuż osi wzdłużnej powinna być regulowana i wynosić od 0,005mm/s (lub mniej) do 2mm/s (lub więcej).

1.10. Przecinarka powinna umożliwiać pisanie i zapamiętywanie (nie mniej niż 5) gotowych programów cięcia.

1.11. Uchwyt przecinarki powinien umożliwiać stabilne mocowanie próbek okrągłych o średnicy od 3mm (lub mniej) do 50mm (lub więcej) oraz próbek o przekroju kwadratowym i boku 10mm (lub więcej).

1.12. Dostarczona przecinarka powinna być gotowa do pracy z wykorzystaniem wszystkich zamawianych ściernic. Powinna być dostarczona ze wszystkimi niezbędnymi przyłączami, mocowaniami tarcz, płynem chłodzącym, zapasowym filtrem płynu chłodzącego (jeśli konieczna jest jego okresowa wymiana), itp.

2. Wymagania Zamawiającego:

  - Adres dostarczenia przedmiotu zamówienia:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 02-524 Warszawa w budynku „Starej Kotłowni” ul. Narbutta 85 wraz z rozładowaniem i wniesieniem oraz na miejscu zainstalowanie, uruchomienie i przeszkolenie z obsługi .

  - Termin wykonania zamówienia:

do 15 tygodni od dnia podpisania umowy

Zakup będzie realizowany w 2013 r.

  - Przecinarka powinna być produktem wysokiej jakości, fabrycznie nowym, nieużywanym, wolnym od wad materiałowych i prawnych.

2.4. Gwarancja i serwis:

    - Gwarantem jest Wykonawca. Warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie mogą być gorsze od gwarancji udzielanej przez producenta urządzeń oraz powinny uwzględniać warunki gwarancji określonych przez Zamawiającego.

    - Wykonawca udzieli  min. 12 miesięcznej gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru.

    - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej obsługi serwisowej oraz bezpłatnego usunięcia wszelkich zgłoszonych usterek oraz wad leżących po stronie Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia; gwarancja powinna obejmować wszystkie elementy precyzyjnej przecinarki tarczowej z zestawem ściernic                                      i uniwersalnym uchwytem do próbek.

    - W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak jak 21 dni roboczych.

  - Wynagrodzenie:

    - Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne w terminie 30 dni po dostawie przedmiotu zamówienia na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

    - Wynagrodzenie brutto zawiera w szczególności koszty: opakowania, transportu                                    i ubezpieczenia z i do miejsca przeznaczenia (adres wskazany przez Zamawiającego), rozładunku, wniesienia, instalacji, montażu, uruchomienia, przeszkolenia z zakresu obsługi,                 a także koszty gwarancji, rękojmi. Cena brutto winna być ceną łączną.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.